伯乐T100梯度pcr仪使用方法

运行仪器

将T100从包装箱内取出，接通电源。打开位于机器后部的Power键。开机后T100会自动运行快速的自我检测，测试成功后会自行显示主菜单。

设置日期和时间

首先确认时间系统设置为您所在的时区。

1.在主菜单内，点击 Tools-Settings 显示仪器设置菜单；

2.通过弹出键盘点击设置月、天、年、小时和分钟；

3.点击Save保存设置；

4.点击Home返回主菜单。

创建新程序

1.在主菜单上点击New Protocol；

2.New Protocol界面显示图形视图模式的程序。点击相应的按键设定对应的参数：

*温度

*时间

*循环数

*GOTO循环开始步骤

*样品体积

*热盖温度；

3.如果想选择一个步骤，点击温度键以外空白区域，该步骤会高亮显示。此时可在该步骤后增加新步骤、删除所选步骤或重新输入该步骤的参数；

4.点击Insert按键增加实验步骤。菜单会显示所需增加的步骤类型。温度固定的步骤选择Temperature，温度梯度步骤选择Gradient，典型循环步骤（变性，退火和延伸）选择GOTO；

5.点击Delete，删除实验步骤；

6.如果实验步骤需要设置参数，如温度、增减温度、时间、延伸时间、梯度和升降温速率，请点击Options；

7.点击Save保存程序；

8.点击Run运行程序，如果无需保存，可在设置过Run程中随时点击开始运行。

运行和保存已有程序

1.在主界面选择Saved Protocols，T100 PCR仪支持程序文件夹管理系统，Main文件夹内预装20个标准程序；

2.在文件夹列表内选择文件夹，早所选文件夹内选择需要的程序；

3.在右侧预览栏可以预览所选程序；

4.点击Run开始运行程序，或选择Edit编辑所选程序。