微流控芯片生物大分子分析仪

（一）操作步骤

1.在将DNA芯片放入芯片分析仪之前，打开分析仪软件。确保分析仪与电脑连接、通信正常。应该在 Agilent Biosizing software中选择 DiversiLab AssayAgilent Expert software和 DiversiLab Assay 不兼容。

2.将DNA芯片放入分析仪中，轻轻盖上盖子。显示器上的图象将从分析仪变为DNA芯片。从菜单中选择DiversiLab System V1.4 软件。

警告：Agilent2100 Bioanalyzer 的盖子没有锁定功能。在电泳过程中一定不能打开盖子，打开盖子将终止检测。不要在盖子上放置任何物品，盖子上的压力会对电极造成损害。

3.点击芯片图片上方的开始键。在File Prefix window窗口的对话框中，从芯片标记中输入芯片数目。注：正确的芯片数目必须输入 File Prefix 区域，与 DiversiLab 软件中的争取标本信息关联。检测标本必须设定为 1-12.

4.点击开始。完成芯片电泳大约需要1小时。

5.电泳完成后，查看 Run Summary窗口，显示实验信息，及发生的错误。数据自动从分析仪电脑传送到DiversiLab 软件，可以在任何联网的电脑上进行数据分析。

6.打开分析仪盖子，取出 DNA芯片。将DNA芯片以生物危险品处理。

7.从联网的电脑登录 DiversiLab 软件。根据软件用户指南进行 QC操作，生成并查看结果。

（二）使用及维护

1.每次电泳后清洁分析仪电极。在电极清洗芯片的一个孔中缓慢加入350mL去离子水，放入分析仪中。盖上盖子，浸泡10-15秒。打开盖子取出清洗芯片。至少干燥电极 10-15秒后，可以放入下一张 DNA芯片。

2.仪器使用完毕，关掉电源，并认真填写使用记录。

（三）注意事项

分析仪的盖子没有锁定功能。在电泳过程中一定不能打开盖子，打开盖子将终止检测。不要在盖子上放置任何物品，盖子上的压力会对电极造成损害。